Приложение 2 - Техническое задание

на закупку: дефектоскопа ультразвукового.

в интересах: филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

| 1. Количество (объем) закупаемого товара | В соответствии с Номенклатурой. |
| --- | --- |
| 2. Предполагаемый срок (график) поставки закупаемого товара | 1 квартал 2024 года. |
| 3. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара |  |
| 3.1. описание потребительских свойств | Дефектоскоп ультразвуковой (далее – дефектоскоп) предназначен для выявления ультразвуковым и вихретоковым методом контроля дефектов типа нарушения сплошности (трещины, поры, и другие) с измерением и регистрацией в памяти дефектоскопа характеристик выявленных дефектов (амплитуда отраженного сигнала, координаты, эквивалентная площадь и другие) при контроле вручную или с использованием устройств сканирования в соответствии с предварительно созданными и запомненными настройками. Также дефектоскоп предназначен для измерения толщины изделий из металла. |
| 3.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.) | Технические характеристики дефектоскопа: - параметры сетевого адаптера и зарядного устройства (САЗУ): - напряжение питания переменного тока, В 220±22; - номинальное значение выходного напряжения постоянного тока, В 12,0; - максимальный выходной ток, А 1,2. - время автономной работы от аккумуляторной батареи при средних значениях подсвета (яркости), не менее, ч, 12,0; - масса БЭ, не более, кг 2; - диапазон рабочих температур, °С от -10 до +45; - габаритные размеры (жестких ограничений не выставляется), мм 140×220×42. Ультразвуковой канал: - методы ультразвукового контроля: эхо-, эхо-теневой, зеркальный, зеркально-теневой; - количество ультразвуковых каналов 1; - контролируемая толщина, мм 3÷5000; - номинальное значение частоты заполнения зондирующих импульсов и предельное отклонение частоты, МГц 0,4; 0,62; 1,25; 1,8; 2,0; 4,0; 2,5; 5,0; 10,0; - амплитуда электрических колебаний при возбуждении УЗК, В: - высокой амплитуды 120; - низкой амплитуды 4,5; - динамический диапазон амплитудной характеристики при нелинейности не более 2 дБ, не более, дБ 18; - запас чувствительности по СО-2 относительно отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм на частоте УЗК 2,5 МГц и номинальных значений угла ввода ПЭП, не менее, дБ: - 00 75; - 400 55. - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения отношений амплитуд сигналов с использованием регулировки усиления, дБ ±1; - глубина (амплитуда) временной регулировки чувствительности (определяется коэффициентом усиления приемного тракта), не более, дБ 80; - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов, мм ±(0,2+0,01Т); - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения координат X и Y выявленного дефекта, не более, мм - для прямых ПЭП ±(1,5+0.1Sэкв); - для наклонных ПЭП ±(1+0,03Y) и ±(1+0,03X). - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения эквивалентной площади Sэкв дефектов, расположенных на глубине не менее трех ближних зон и имеющих Sэкв от 1 до 15 мм2, при отношении Sэкв к площади пьезоэлемента не более 0,4 мм2 для совмещенных ПЭП с номинальным значением частоты 2,5 и 5 МГц, на контрольных образцах СО-2, СО-3 и углом ввода, мм2: 00 ±(1,5+0,15Sэкв); от 400 до 600 ±(0,4Sэкв-0,3). - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения толщины плоскопараллельных изделий шероховатостью Rz не более 20 мкм при использовании двух донных сигналов для ПЭП с от 3 до 300 мм Г, мм ±(0,07+0,0004Y). Вихретоковый канал: - методы вихретокового контроля фазовый, амплитудный; - режимы вихретокового контроля динамический, статический; - количество вихретоковых каналов 1; - частота возбуждения вихревых токов для ВТП серии ПН (с шагом 1), кГц 10…100; - амплитуда сигнала задающего генератора для ВТП серии ПН, В, не менее, электрических колебаний 8,3; 3,4; 1,5; 0,8; - чувствительность (минимальная глубина выявляемых поверхностных искусственных дефектов в СОП-001.70) для ВТП серии ПН на частоте 70 кГц для значения шероховатости Ra, 2,5, мм 0,5; - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения глубины дефекта Н для ВТП серии ПН для частоты 70 кГц, не более, мм ±(0,1+0,3Н); - используемые вихретоковые преобразователи: серии ПН для магнитных сталей (частота 10…100 кГц); серии ПФ –для немагнитных сталей, титана, алюминия и пр. (частота определяется преобразователем) - диапазон измерения глубины выявленного дефекта в изделиях из стали для ПЭП с углом ввода 00, мм 1 … 32221; - тип дисплея: TFT, промышленный высокопроизводительный цветной. Дефектоскоп должен быть оснащен следующими функциями: - работать как с отечественными, так и с зарубежными преобразователями; - А-развертка; - В-развертка (визуализация контролируемого сечения); - W-развертка (изображение хода лучей с указанием мест расположения дефектов); - автоматическая установка длительности развертки в зависимости от длительности зоны контроля; - обобщенные АРД (AVG, DGS)-диаграммы используются для: - настройки на выявление дефектов заданного эквивалентного размера (по боковому отверстию, донной или фокусирующей поверхности); - автоматического определения эквивалентного размера выявленного дефекта; - автоматического расчета временной регулировки чувствительности или криволинейного порога. - индивидуальные АРД (AVG, DGS)-диаграммы используются для раздельно-совмещенных и прочих преобразователей, для которых нельзя использовать обобщенную АРД-диаграмму; - три уровня чувствительности (поисковый, оценочный, браковочный) в виде трех разноцветных порогов на экране; - автоматическое или ручное измерение характеристик дефекта (координаты, условные и эквивалентные размеры); - автоматическая установка скорости ультразвуковых колебаний в зависимости от угла ввода преобразователя и выбранного материала; - автоматическая (по выделенным сигналам) или ручная настройка временной регулировки чувствительности (ВРЧ, TVG). Максимальное количество точек ВРЧ – 64; - режим учета кривизны поверхности изделия при расчете координат дефекта; - режим оценки затухания; - слежение за акустическим контактом; - полуавтоматическая настройка глубиномера и чувствительности; - корректировка частоты следования зондирующих импульсов (20…5000 Гц); - вспомогательные режимы стоп-кадр, огибающая – включение одной кнопкой; - возможность работы с DAC-кривыми; - автоматическое определение параметров преобразователя при прикосновении им к специальному контакту на коммутационной панели дефектоскопа; - быть устойчивым к низким температурам и осадкам; - режим "вихретоковый дефектоскоп": - информация о дефектах выводится на экран в виде бегущей развертки или комплексной плоскости; - при удалении преобразователя от объекта контроля происходит автоматическая остановка развертки; - контроль в динамическом и статическом режимах; - незначительное изменение сигнала при изменении наклона преобразователя; - специальные насадки для преобразователя сохраняющие его перпендикулярное положение на криволинейных поверхностях. Комплект поставки: - дефектоскоп с аккумуляторами – 1 шт.; - сетевой адаптер и зарядное устройство для дефектоскопа – 1 шт.; - кабель для подключения совмещенных ультразвуковых преобразователей – 2 шт.; - кабель для подключения раздельно-совмещенных ультразвуковых преобразователей – 2 шт.; - сумка – 1 шт.; - пенал – 1 шт.; - кейс – 1 шт.; - чехол для БЭ – 1 шт.; - программное обеспечение для ПВЭМ (диск) – 1 шт.; - ультразвуковые преобразователи: - П111-5,0-К8 – 1 шт.; - П112-5,0-8 – 1 шт.; - П121-2,5-50 – 1 шт.; - П121-2,5-65 – 2 шт.; - П121-5,0-65 – 2 шт.; - П121-5,0-70 – 2 шт.; - преобразователи для ВТД: - ПН-7,5-АК-003 – 1 шт.; - ПН-15-АК-004 – 1 шт.; - СОП-НО-038 – 1 шт. |
| 3.3. ГОСТ, ТУ и др. ТНПА | Требование не предъявляется. |
| 3.4. спецификация | Требование не предъявляется. |
| 3.5. план, эскиз, чертеж | Требование не предъявляется. |
| 3.6. необходимые качественные показатели | В соответствии с п. 3.2. |
| 3.7. тара, емкость (банка, фляга, бочка, автоцистерна, ж/д цистерна, ящик, упаковка и т.п. – для закупки материалов, масел, жидкостей, краски и т.д.), в которых должен быть поставлен товар | Тара, в которую упаковывается дефектоскоп, должна обеспечивать его сохранность при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении. |
| 3.8. при закупках запасных частей к оборудованию: полное наименование и код (шифр, № чертежа), а также заводские номера, дату выпуска и изготовителя эксплуатируемого оборудования, к которому они закупаются, чертеж требуемого изделия (при необходимости), паспорт | Требование не предъявляется. |
| 3.9. дополнительные условия для включения в контракт (необходимость технического обслуживания, инженерно-технического сопровождения, необходимость установки закупаемого оборудования сторонними специалистами, необходимость обучения, нахождение в Едином реестре МТР, отнесение предмета закупки к номенклатуре МТР для ПАО «Газпром», подлежащих контролю качества и корпоративной приемке в организациях-изготовителях и пр.) | - Предприятие-изготовитель и марка дефектоскопа должны быть включены в «Единый Реестр МТР материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО Газпром». - Дефектоскоп должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, изготовленным не ранее 2023 года в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя. - В случае поставки дефектоскопа, не применявшегося до настоящего времени в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», с целью проверки его технических характеристик поставщик организует проведение полевых испытаний дефектоскопа до заключения договора (при необходимости, определяемой Заказчиком на момент проведения процедуры маркетинговых исследований). - Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь, гарантийное обслуживание и ремонт дефектоскопа. В случае отсутствия сервисного центра на территории Республики Беларусь и при наступлении гарантийных обязательств Поставщик должен организовать гарантийное обслуживание и ремонт дефектоскопа на территории иного государства, обеспечить за свой счет его доставку к месту гарантийного обслуживания и ремонта и возврат Заказчику. - Поставщик по заявке Заказчика должен обеспечить проведение пуско-наладочных работ, настройку дефектоскопа и обучение персонала навыкам работы с генератором (срок и место проведения работ согласно заявке Заказчика). Допуск сотрудников Поставщика на объект для выполнения вышеуказанных работ, осуществляется в соответствии с требованиями СТП СФШИ.01.29 «Порядок допуска подрядных организаций для выполнения работ на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». - Дефектоскоп будет использоваться в аккредитованной испытательной лаборатории при измерениях в сфере законодательной метрологии и должны быть: - внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь; - изготовлен в период действия сертификата утверждения типа средства измерений Республики Беларусь; - отградуирован в единицах измерений, допущенных к применению в Республике Беларусь; - метрологически обеспечен в Республике Беларусь; - поставлен с действующими знаками поверки и/или свидетельствами о поверке, признаваемыми в Республике Беларусь в сфере законодательной метрологии (на момент поставки должно оставаться не менее половины межповерочного интервала). |
| 3.10. документация и разрешения, требуемые для подтверждения соответствия товара требованиям законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и ПАО «Газпром» (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение, ИНТЕРГАЗСЕРТ и др.) | - Паспорт (руководство по эксплуатации) на русском языке, др. документация согласно законодательству Республики Беларусь. - Заводской паспорт на СИ с отместкой о дате изготовления СИ. - Декларация о соответствии требованиям ТР ТС (действующая). - Действующие знаки поверки и/или свидетельства о поверке, признаваемые в Республике Беларусь для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии (на момент поставки должно оставаться не менее половины межповерочного интервала). - Методика поверки. - Сертификат соответствия системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ на продукцию (действующий). |
| 4. Требования по гарантии закупаемого товара | С момента поставки не менее гарантийного срока завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев. |
| 5. Предполагаемые изготовители товаров | ЗАО «АЛТЕК», РФ или аналог. |
| 6. Предполагаемые марки, модели | «PELENG УД3-307ВД» или аналог. |
| 7. Код ОКПД2 | 26.51 или согласно информации поставщика или завода-изготовителя |